洪湖市人民医院关于“心电一张网汊河分院试点建设”的采购公告

根据医院需要，我院拟对以下项目进行院内询价采购，欢迎符合资质条件的制造商或供应商前来报名。

一、项目内容：

1.项目编号：HHRMYYXXK-20251118002

2.项目名称：心电一张网汊河分院试点建设

3.预算金额：10.8万元

4.最高限价：10.8万元，超最高限价竞标无效

5.采购需求：洪湖市人民医院关于“心电一张网汊河分院试点建设”的采购公告

内容：1．区域心电网络项目：系统可满足多级诊疗需求，依托于区域内医疗机构，建立数据存储中心、区域诊断中心，在区域内实现标准化的心电图集中诊断、数据集中存储调阅、检查设备和人才资源的全面共享，并且可通过产品平台实现远程会诊、数据共享等服务，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平；

2．院内心电网络：系统可满足医疗机构信息化建设需求，通过建立数据存储中心、诊断中心，在院内实现标准化的数据采集、数据存储、报告发布，并且可通过产品平台实现专家远程会诊、数据共享等服务。

二、申请人资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须具备有效营业执照或者三证合一的营业执照(经营范围需满足本次论证的相关要求)、组织机构代码证、税务登记证及相关证书。

2.2投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图并加盖红章，以本公告发布后的查询结果为准）。

2.3本项目不接受联合体投标。

三、报价表递交时间、地点及要求：

报名时间：2025年11月19日-2025年11月24日15：30时止

地点：洪湖市人民医院信息科

要求：

1、参加报价人须在报价表各栏内按要求详细填写,填报好后必须加盖本单位公章,按标书格式,扫描成PDF文档,发送到指定邮箱(yq2660@qq.com)。

2、提供相关项目经验或相关实施方案并加盖供应商公章。

3、递交报价表截止时间：2025年11月24日15：30时

4、开启报价表时间、地点及报价采纳：

时间：2025年11月24日15：30时

地点：洪湖市人民医院信息科

报价采纳：采购人比对各供应商报价，满足参数要求最低报价单位作此项目的供应商，并签订采购合同。

联系人：叶强 19071658187

监督电话：0716-2425105

邮箱：yq2660@qq.com

本信息以洪湖市人民医院官方网站发布内容为准，其他任何网站转发无效。

附件1：资格审核表

附件2：产品参数

附件1：资格审核表

| 资格审核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 区域心电网络项目 |  |  | 招标编号 | HHRMYYXXK-20251118002 |
| 申请单位名称 |  |  |  | 申请单位地址 |  |
| 《企业法人营业执照》 是否符合要求 | * |  |  | 法人代表 |  |
| 经营许可证 |  |  |  | 税务登记证 |  |
| 法人授权被委托人姓名 |  | 被委托人身份证号 |  | 联系电话及邮箱 |  |
| 制造商授权书(制造商投标除外) |  |  |  | 是否清晰完整 | * |
| 审查人员 | * |  |  |  |  |
| 备注 | * |  |  |  |  |
| 注：本表中带*由工作人员填写。本表填制后需加盖单位印章，提交资料时一并提交。报名时须提交公司营业执照、经营许可证、税务登记证、组织机构代码、厂家授权书及公司法定代表人授权委托书扫描件（加盖红章，公司法定代表人授权委托书需带法定代表人签字或印鉴）一并提交。 |  |  |  |  |  |

附件2：产品参数

一、心电图机 18套

- ECG 输入通道：标准12导联心电波形同步采集；

- 导联：支持标准、NEHB、CABRERA导联体系；

- 幅度频率特性：0.05～300Hz (-3db)；

- 耐极化电压：≥±750mV；

- 噪声电平：≤9µV（峰-谷值）；

- 输入回路电流：≤0.02µA；

- ▲增益：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；

- ▲显示屏：≥7英寸，屏幕支持0~90度视角调节，具有背景网格显示，同屏显示12导联心电波形；

- ▲主机轻巧便携，重量≤1.8kg（不含电池），具有便携式提手；

- 支持中英文、数字输入，自带拼音和五笔输入法；

- ▲内置热敏打印，可一键复制重打印，具备在无网格纸上打印网格功能；

- 支持打印前预览完整的心电图报告；

- 支持外接USB打印机和网络打印机，打印A4纸的心电图报告；

- 具备信号质量检测功能，通过波形颜色提示，对于信号干扰、电极脱落的导联做出提示；

- 可设置选择5~300秒心电图自动采集、记录、存储、传输；

- 具有预采样、实时采样、触发采样、周期采样四种采样模式；

- 支持自动、手动与节律工作模式，可一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据；

- ▲支持≥5种QTc校正公式；

- 外部接口：USB接口，导联线接口，SD卡卡槽，网络接口，支持外接身份证读卡器、扫描枪、SD卡、U盘、键盘等；

- ▲内置有线网口和WiFi模块，支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HTTP通用标准协议接入医院的信息化系统；

- 支持通过Worklist、WebService、HTTP方式查询或下载待检查患者信息；

- ▲支持输出PDF、JPG、DICOM、BMP、FDA-XML、SCP格式；

- ▲在不安装插件或软件情况下，可通过电脑实现设备数据的查看及打印；

- 内置可充电锂电池，电池容量≥2600mAh，满电状态下可连续正常工作8小时以上；

- ▲主机使用年限：≥10年；

二、心电信息管理系统 1套

- 心电信息管理系统能完成心电图数据的心电图采集、自动存储、传输、诊断、报告、查询以及心电图数据报告归档等。

- 心电信息管理系统具有完整的分级权限管理系统，支持创建、修改、删除、查询等人员管理操作，可针对不同人员授予不同的权限。

- 系统具备对登录用户身份信息进行识别和鉴定功能，身份标识具有唯一性。

- 系统支持配置诊断工作流程，支持一对多和多对一的关系，实现上下级分组、分级管理。

- 可对科室工作情况、病人资料、心电图结论、采集医师、机构信息、时间范围等多维度进行统计，并生成表格报表或打印报表。

- ▲支持对胸痛等紧急状况，可以勾选紧急系统自动优先插队处理，确保时效性

- 心电诊断工作站

- 可以接收临床传输来的心电病例进行专业的心电图诊断、分析处理、报告编辑功能。

- 支持手动、自动下载新病例，下载数量可设置

- 新病历到达即时语音提醒功能。

- 具有测量尺、平行尺测量、放大镜功能；

- ▲具有导联交换功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件进行导联交换，无需重复采集。

- 内置多个心电术语方案，支持自定义诊断术语模板，方便快速报告编辑。

- 内置多种预定义报告模板，满足多样化报告需求。

- ▲支持≥5种QTc计算方法，且可设置心率范围和导联进行QT、QTc、QTd、QTcd的计算；

- ▲实现心电波形、叠加波、测量参数、结论与标准术语的同屏同步呈现；支持通过叠加波和手动输入两种方式修改测量参数，为医生诊断提供全面、直观的决策支持。

- 支持离线运行，网络异常时仍可继续工作

- 支持同一患者同屏对比历史记录。

- 支持对病例进行多种状态标记，可快速将其标识为“危急”、“异常”或“阳性”等关键状态，从而实现病例的危急与否的判断，提升临床响应效率与医疗安全水平

- 心电统计大屏

- 支持查看总检查量、总机构数量；

- 检查量统计：支持按月份显示近12个月的检查量，以柱状图形式显示；

- 检查机构检查人数统计：支持按机构显示近12个月的检查人数总量；

- ▲诊断医生工作量统计：支持按诊断医生显示近12个月的诊断人数总量；

- 总诊断结果占比：支持显示将诊断结果占比以饼图展示；

- 数据统计

- ▲报告统计：支持按“今日/本周/本月/全年”及自定义时间区间进行统计，结果按医生出具报告总数量展示；

- 上传统计：支持按机构名称、上传时间进行统计；

- 危急值统计：支持统计各机构的危急值总量，

- 危急值占比：支持统计系统危急心电图与非危急心电图数量占比，以饼图展示；

- 数据导出：支持将各类统计查询结果一键导出至Excel；

注：产品参数涉及到的条款均为实质性要求。参数响应材料缺失的，公示期间应补齐，若中标人无法提供或存在其他虚假应标骗取中标资格情况的，除废除其中标资格外，所造成的损失由该投标人承担。