[bookmark: _GoBack]洪湖市人民医院关于“汊河卫生院区域网络心电图机”的采购公告
根据医院需要，我院拟对以下项目进行院内询价采购，欢迎符合资质条件的制造商或供应商前来报名。
一、项目内容：
1.项目编号：HHRMYYXXK-20251127
2.项目名称：汊河卫生院区域网络心电图机
3.预算金额：10.8万元
4.最高限价：10.8万元，超最高限价竞标无效
5.采购需求：洪湖市人民医院关于“汊河卫生院区域网络心电图机”的采购公告
内容.心电采集设备:心电图机 18 台，心电网络系统1套。(具体详见附件产品参数)

 
二、申请人资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须具备有效营业执照或者三证合一的营业执照(经营范围需满足本次论证的相关要求)、组织机构代码证、税务登记证及相关证书。
2.2投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图并加盖红章，以本公告发布后的查询结果为准）。
2.3本项目不接受联合体投标。
三、报价表递交时间、地点及要求：
报名时间：2025年11月28日-2025年12月3日15：30时止
地点：洪湖市人民医院信息科
要求：
1、参加报价人须在报价表各栏内按要求详细填写,填报好后必须加盖本单位公章,按标书格式,扫描成PDF文档,发送到指定邮箱(yq2660@qq.com)。
2、提供相关项目经验或相关实施方案并加盖供应商公章。
3、递交报价表截止时间：2025年12月3日15：30时
4、开启报价表时间、地点及报价采纳：
时间：2025年12月4日16时
地点：洪湖市人民医院信息科
报价采纳：采购人比对各供应商报价，满足参数要求最低报价单位作此项目的供应商，并签订采购合同。
联系人：叶强 19071658187
监督电话：0716-2425105
邮箱：yq2660@qq.com
本信息以洪湖市人民医院官方网站发布内容为准，其他任何网站转发无效。
附件1：资格审核表
附件2：产品参数




附件1：资格审核表
	资格审核表

	招标项目名称
	汊河卫生院区域网络心电图机
	招标编号
	HHRMYYXXK-20251127

	申请单位名称
	
	申请单位地址
	

	《企业法人营业执照》
是否符合要求
	*
	法人代表
	

	经营许可证
	
	税务登记证
	

	法人授权被委托人姓名
	
	被委托人身份证号
	
	联系电话及邮箱
	

	制造商授权书(制造商投标除外)
	
	是否清晰完整
	*

	审查人员
	*  

	备注
	*

	注：本表中带*由工作人员填写。本表填制后需加盖单位印章，提交资料时一并提交。报名时须提交公司营业执照、经营许可证、税务登记证、组织机构代码、厂家授权书及公司法定代表人授权委托书扫描件（加盖红章，公司法定代表人授权委托书需带法定代表人签字或印鉴）一并提交。




附件2：产品参数
一、心电图机 18套
1) ECG 输入通道：标准12导联心电波形同步采集；
2) 导联：支持标准、NEHB、CABRERA导联体系；
3) 幅度频率特性：0.05～300Hz (-3db)；
4) 耐极化电压：≥±750mV；
5) 噪声电平：≤9µV（峰-谷值）；
6) 输入回路电流：≤0.02µA；
7) ▲增益：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；
8) 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；
9) ▲显示屏：≥7英寸，屏幕支持0~90度视角调节，具有背景网格显示，同屏显示12导联心电波形；
10) ▲主机轻巧便携，重量≤1.8kg（不含电池），具有便携式提手；
11) 支持中英文、数字输入，自带拼音和五笔输入法；
12) ▲内置热敏打印，可一键复制重打印，具备在无网格纸上打印网格功能；
13) 支持打印前预览完整的心电图报告；
14) 支持外接USB打印机和网络打印机，打印A4纸的心电图报告；
15) 具备信号质量检测功能，通过波形颜色提示，对于信号干扰、电极脱落的导联做出提示；
16) 可设置选择5~300秒心电图自动采集、记录、存储、传输；
17) 具有预采样、实时采样、触发采样、周期采样四种采样模式；
18) 支持自动、手动与节律工作模式，可一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据；
19) ▲支持≥5种QTc校正公式；
20) 外部接口：USB接口，导联线接口，SD卡卡槽，网络接口，支持外接身份证读卡器、扫描枪、SD卡、U盘、键盘等；
21) ▲内置有线网口和WiFi模块，支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HTTP通用标准协议接入医院的信息化系统；
22) 支持通过Worklist、WebService、HTTP方式查询或下载待检查患者信息；
23) ▲支持输出PDF、JPG、DICOM、BMP、FDA-XML、SCP格式；
24) ▲在不安装插件或软件情况下，可通过电脑实现设备数据的查看及打印；
25) 内置可充电锂电池，电池容量≥2600mAh，满电状态下可连续正常工作8小时以上；
26) ▲主机使用年限：≥10年；

二、心电信息管理系统 1套

1) 心电信息管理系统能完成心电图数据的心电图采集、自动存储、传输、诊断、报告、查询以及心电图数据报告归档等。
2) 心电信息管理系统具有完整的分级权限管理系统，支持创建、修改、删除、查询等人员管理操作，可针对不同人员授予不同的权限。
3) 系统具备对登录用户身份信息进行识别和鉴定功能，身份标识具有唯一性。
4) 系统支持配置诊断工作流程，支持一对多和多对一的关系，实现上下级分组、分级管理。
5) 可对科室工作情况、病人资料、心电图结论、采集医师、机构信息、时间范围等多维度进行统计，并生成表格报表或打印报表。
6) ▲支持对胸痛等紧急状况，可以勾选紧急系统自动优先插队处理，确保时效性

3、 心电诊断工作站 

1) 可以接收临床传输来的心电病例进行专业的心电图诊断、分析处理、报告编辑功能。
2) 支持手动、自动下载新病例，下载数量可设置
3) 新病历到达即时语音提醒功能。
4) 具有测量尺、平行尺测量、放大镜功能；
5) ▲具有导联交换功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件进行导联交换，无需重复采集。
6) 内置多个心电术语方案，支持自定义诊断术语模板，方便快速报告编辑。
7) 内置多种预定义报告模板，满足多样化报告需求。
8) ▲支持≥5种QTc计算方法，且可设置心率范围和导联进行QT、QTc、QTd、QTcd的计算；
9) ▲实现心电波形、叠加波、测量参数、结论与标准术语的同屏同步呈现；支持通过叠加波和手动输入两种方式修改测量参数，为医生诊断提供全面、直观的决策支持。
10) 支持离线运行，网络异常时仍可继续工作
11) 支持同一患者同屏对比历史记录。
12) 支持对病例进行多种状态标记，可快速将其标识为“危急”、“异常”或“阳性”等关键状态，从而实现病例的危急与否的判断，提升临床响应效率与医疗安全水平
13) 心电统计大屏
1) 支持查看总检查量、总机构数量；
2) 检查量统计：支持按月份显示近12个月的检查量，以柱状图形式显示；
3) 检查机构检查人数统计：支持按机构显示近12个月的检查人数总量；
4) ▲诊断医生工作量统计：支持按诊断医生显示近12个月的诊断人数总量；
5) 总诊断结果占比：支持显示将诊断结果占比以饼图展示；
14) 数据统计
1) ▲报告统计：支持按“今日/本周/本月/全年”及自定义时间区间进行统计，结果按医生出具报告总数量展示；

2) 上传统计：支持按机构名称、上传时间进行统计；

3) 危急值统计：支持统计各机构的危急值总量，
4) 危急值占比：支持统计系统危急心电图与非危急心电图数量占比，以饼图展示；

5) 数据导出：支持将各类统计查询结果一键导出至Excel；

注：产品参数涉及到的条款均为实质性要求。参数响应材料缺失的，公示期间应补齐，若中标人无法提供或存在其他虚假应标骗取中标资格情况的，除废除其中标资格外，所造成的损失由该投标人承担。
