附件2：产品参数

一、心电图机 33套

- ECG 输入通道：标准12导联心电波形同步采集；

- 导联：支持标准、NEHB、CABRERA导联体系；

- 幅度频率特性：0.05～300Hz (-3db)；

- 耐极化电压：≥±750mV；

- 噪声电平：≤9µV（峰-谷值）；

- 输入回路电流：≤0.02µA；

- 增益：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；

- 显示屏：≥7英寸，屏幕支持0~90度视角调节，具有背景网格显示，同屏显示12导联心电波形；

- 主机轻巧便携，重量≤1.8kg（不含电池），具有便携式提手；

- 支持中英文、数字输入，自带拼音和五笔输入法；

- 内置热敏打印，可一键复制重打印，具备在无网格纸上打印网格功能；

- 支持打印前预览完整的心电图报告；

- 支持外接USB打印机和网络打印机，打印A4纸的心电图报告；

- 具备信号质量检测功能，通过波形颜色提示，对于信号干扰、电极脱落的导联做出提示；

- 可设置选择5~300秒心电图自动采集、记录、存储、传输；

- 具有预采样、实时采样、触发采样、周期采样四种采样模式；

- 支持自动、手动与节律工作模式，可一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据；

- 支持≥5种QTc校正公式；

- 外部接口：USB接口，导联线接口，SD卡卡槽，网络接口，支持外接身份证读卡器、扫描枪、SD卡、U盘、键盘等；

- 内置有线网口和WiFi模块，支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HTTP通用标准协议接入医院的信息化系统；

- 支持通过Worklist、WebService、HTTP方式查询或下载待检查患者信息；

- 支持输出PDF、JPG、DICOM、BMP、FDA-XML、SCP格式；

- 在不安装插件或软件情况下，可通过电脑实现设备数据的查看及打印；

- 内置可充电锂电池，电池容量≥2600mAh，满电状态下可连续正常工作8小时以上；

- 主机使用年限：≥10年；

- 二、系统对接要求

- 所投心电图机须接入采购人现有区域心电网络系统，与采购人现有区域心电网络管理系统无缝对接，实现心电数据自动上传、诊断报告回传至采集端浏览打印等完整业务闭环；

- 中标人负责新增设备在现有系统中的注册、授权、调试，确保与已部署设备同平台、同流程运行，中标后由中标人负责完成全部对接、联调、测试工作，相关费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

注：产品参数涉及到的条款均为实质性要求。若中标人无法提供或存在其他虚假应标骗取中标资格情况的，除废除其中标资格外，所造成的损失由该投标人承担。